## NÁVOD K POUŽITÍ

Anti-A  		(ABO 1)		monoklonální (IgM)

Anti-B   	(ABO 2) 		monoklonální (IgM)

Anti-AB  	(ABO 1,2)		monoklonální (IgM)

Klony: Anti-A	F98 7C6

Anti-B	F84 3D6, F97 2D6

Anti-AB    F98 7C6, F84 3D6,  F97 2D6, F125 7B6

DIAGNOSTIKA IN VITRO

1. Popis produktu

Anti-A, Anti-B a Anti-AB se připravují z monoklonálních myších IgM protilátek. Označení klonů je uvedeno na etiketě testovacích reagencií.

Uvedené monoklonální reagencie slouží k průkazu korespondujících antigenů (aglutinogenů) ABO systému na erytrocytech při teplotě 18-25C přímým aglutinačním testem ve zkumavkách a na sklíčku.  Tato diagnostika jsou dodávána ve speciálním stabilitu zajišťujícím pufrovaném 0,9% fyziologickém roztoku NaCl, který dále obsahuje hovězí albumin (bez stabilizátorů) pro zesílení reakce, EDTA a činidla pro snadné resuspendování buněčného sedimentu po centrifugaci. Jako konzervační prostředek je použit <0,1% azid sodný NaN3.

2. Princip testu

Uvedená testovací metoda je založena na principu hemaglutinace. Po přidání erytrocytů k monoklonálním testovacím reagenciím  nastává specifická reakce antigen-protilátka, jestliže se korespondující antigen (aglutinogen)  na erytrocytech vyskytuje.  Tato reakce je dobře viditelná aglutinací erytrocytů. Pokud nedojde k aglutinaci nasvědčuje to negativnímu výsledku a prokazuje s ohledem na vymezení testovací metody nepřítomnost korespondujících antigenů (aglutinogenů). Jako konfirmační test se provádí vyšetřování přirozených protilátek (aglutininů ) v séru pomocí diagnostických erytrocytů A, B, 0.

3. Uchovávání a stabilita

Testovací reagencie  je třeba uchovávat při 2….8 °C. Reagencie se před použitím vytemperují na pokojovou teplotu (18…25 °C) a bezprostředně po použití se opět uchovávají při teplotě 2…8 °C. Testovací reagencie jsou při dodržení těchto skladovacích podmínek použitelné po prvním otevření až do data uvedeného na etiketě. Po tomto datu je nelze používat.

4. Příprava vzorků

Vzorky krve se shromažďují podle obvyklých laboratorních postupů. Pro testování vyhovují vzorky krve s  i bez antikoagulantů (EDTA, citrát). Nepoužívat hemolytické vzorky! Test by měl být proveden pokud možno  bez časového prodlení. Vzorky krve, které nemohou být ihned testovány, je nezbytné uchovávat při teplotě 2…8°C.

Při dlouhodobém skladování erytrocytů před testováním se mohou antigeny erytrocytů změnit, což může vést k zeslabení reakce (viz bod 9. Důležité odkazy/hranice metody).

5. Dodatečné potřebné materiály

Izotonický fyziologický roztok NaCl

Podložní sklíčka

Reagenční zkumavky (75x12mm)

Pasteurovy pipety na jedno použití

Centrifuga

6. Provedení testu

Test na sklíčku

- Z vyšetřovaných erytrocytů připravte cca 10% suspenzi v izotonickém fyziologickém

roztoku NaCl.

- Na označená místa podložního sklíčka nakapejte 1–2 kapky monoklonálních testovacích diagnostik Anti-A,  Anti-B  a  Anti -AB  a přidejte k nim 1 kapku suspenze erytrocytů. Opatrně promíchejte.

3.   Inkubujte 5 - 15 minut při pokojové teplotě.

- Za stálého opatrném kroužení sklíčkem makroskopicky odečtěte případnou aglutinaci.

Zkumavkový test

- Vyšetřované erytrocyty minimálně jednou properte v izotonickém fyziologickém roztoku NaCl a připravte jejich cca 2-3% suspenzi v NaCl.

- Do tří předem označených zkumavek přidejte po 1-2 kapkách monoklonálních testovacích

diagnostik Anti-A, Anti-B a Anti-AB a do každé zkumavky pak 1 kapku suspenze erytrocytů.

- Protřepejte a ihned centrifugujte 1 minutu při 400 x g (1500 ot./min) nebo při alternativním počtu otáček a odpovídajícím čase.

- Erytrocyty resuspendujte opatrným poklepem na zkumavku a makroskopicky odečtěte

aglutinaci.

Poznámky:

Test nehodnoťte mikroskopicky.

Je nezbytné provádět denní kontrolu účinnosti reagencií použitím známých pozitivních (erytrocyty A2B) a negativních (erytrocyty 0) erytrocytů, stejně jako kontrolu autoaglutinace a také negativní kontrolu monoklonálních testovacích diagnostik.

Vyšetření antigenů (aglutinogenů) se má provést nejméně dvěma různými testovacími reagenciemi. Při použití dvou monoklonálních testovacích reagencií by se měly – je-li to možné – zvolit dva odlišné klony. Pro zjištění krevní skupiny v systému AB0 je nezbytné také provést vyšetření isoaglutininů v séru.

7. Interpretace výsledků

Aglutinace erytrocytů s testovacím činidlem – pozitivní reakce - dokazuje přítomnost korespondujícího antigenu (aglutinogenu). Pokud nedojde k aglutinaci – negativní reakce, korespondující antigen (aglutinogen) zřejmě není přítomen.

Nedojde-li k aglutinaci známé pozitivní  suspenze erytrocytů nebo dojde-li k aglutinaci známé negativní suspenze erytrocytů nebo negativní kontroly monoklonálních testovacích reagencií nebo vlastní kontroly, nelze výsledek testu hodnotit a uzavřít vyšetření krevní skupiny. Nastanou-li při detekci antigenu dvěma odlišnými testovacími reagenciemi opačné výsledky, musí se stanovení opakovat s použitím jiné testovací metody a/nebo další testovací reagencie.

Při interpretaci výsledků musí být brány v úvahu hranice metody (viz bod 9. Důležité odkazy/hranice metody).

| Zjištění krevní skupiny v systému AB0 reakcí erytrocytů s testovacím monoklonálním činidlem |  |  | Krevní skupina | Zjištění krevní skupiny v systému AB0 reakcí isoaglutininů s diagnostickými testovacími erytrocyty |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vyšetření aglutinogenů |  |  |  | Vyšetření isoaglutininů |  |  |  |
| Anti-A | Anti-B | Anti-AB |  | A1 | A2 | B | 0 |
| + - - + | - + - + | + + - + | A B 0 AB | - + + - | - + + - | + - + - | - - - - |

8. Stabilita reakcí

Všechny výsledky testování se musí vyhodnotit bezprostředně po skončení testu.

9. Důležité odkazy/hranice metody

- Testovací činidla jsou určena pouze k diagnostickému použití in vitro a smí je používat

pouze vyškolený odborný personál.

2.  Hemolytické vzorky se nesmí požívat.

3.  Zřídka může dojít k in vivo spontánním a nespecifickým aglutinacím erytrocytů s   imuno-

globuliny. Ke stejnému fenoménu může často docházet také při určování antigenů jiných

systémů krevních skupin. Proto by se měla jako kontrola vždy provést negativní kontrola

monoklonálních testovacích reagencií a kontrola autologního séra pacienta. Pokud jsou

kontrolní testy také pozitivní, nelze výsledky interpretovat a uzavřít vyšetření krevní

skupiny.

4.  Při vyšetření aglutinogenů ze suspenze nepropraných erytrocytů, nebo ze suspenze

v plasmě nebo ve vlastním séru může docházet k falešně pozitivním reakcím. Jedná se o

nespecifickou aglutinaci, kterou mohou způsobit autoprotilátky, nespecifické chladové

protilátky, dysproteinemie projevující se tvorbou rouleaux. Použitím dobře propraných

erytrocytů lze takovýmto falešně pozitivním reakcím zabránit.

- Pro zjištění krevní skupiny v systému AB0 se musí vždy provést vyšetření isoaglutininů.

Pokud získáme rozdílné výsledky je nutné vždy provést další vyšetření.

- Některá onemocnění mohou při zjišťování krevních skupin v systému AB0 vyvolat faleš-

ně pozitivní nebo falešně negativní výsledky (např. oslabení A-antigenu při akutní leuke-

mii, získaný B- antigen u starších pacientů krevní skupiny A a karcinom tlustého střeva).

- Při vyšetření pupečníkové krve může způsobit falešné pozitivní výsledky Whartonův

rosol. Jedná se o viskózní mukopolysacharid vyvolávající vznik spontánní rouleaux.

- Falešně negativní reakce mohou poskytovat také velmi slabé podskupiny A a B.

- Při suspektní variantě A nebo B a při nejednoznačných výsledcích jsou doporučeny molekulárně-genetické testy, např. s použitím diagnostik BAGene AB0-TYPE.

- Odečtení výsledků testu po příliš dlouhé době, silné třepání sedimentem erytrocytů a nedodržení zadaného pracovního postupu při provedení testu může vést ke slabším nebo falešně negativním výsledkům.

- Falešně pozitivní výsledky může vyvolat také zasychání kapek na sklíčku způsobené příliš dlouhou dobou inkubace.

- Falešně negativní nebo neočekávaně slabé reakce mohou být také způsobeny dlouhým

skladováním a/nebo nevhodnými skladovacími podmínkami erytrocytů a/nebo

nedostatečnou koncentrací buněk.

- Nevhodné techniky, nesprávná centrifugace nebo inkubace, nečisté zkumavky, nesprávná

hodnota pH izotonického fyziologického roztoku NaCl a/nebo kontaminované materiály

a vzorky mohou vést k falešně negativním nebo falešně pozitivním výsledkům.

- Bezpodmínečně nutné je zabránit mikrobiální kontaminaci testovacích reagencií, která

může zkrátit použitelnost produktů a vést k falešným výsledkům.

- Při interpretaci výsledků se má vždy zohlednit provedení transfúze nebo transplantace,

rovněž by měla být brána v úvahu léková anamnéza pacienta.

10. Varování a opatření k likvidaci odpadu

Všechny pro test použité materiály biologického původu zejména k testování určené erytrocyty jsou považovány za potencionálně infekční. Proto se při práci s biologickým materiálem doporučuje dodržovat přiměřená bezpečnostní opatření (nepipetovat ústy, nosit ochranné rukavice při provádění testu; dezinfekce rukou po provedení testu).

Biologické materiály se musí před odstraněním inaktivovat (např. autoklávováním), pomůcky k jednomu užití se po upotřebení autoklávují nebo spalují.

Rozlitý potencionálně infekční materiál se má  neprodleně odstranit nasákavou papírovou rouškou a kontaminovaná plocha se dezinfikuje stanoveným dezinfekčním prostředkem nebo 70% etanolem. Použitá papírová rouška se musí před likvidací inaktivovat (např. autoklávováním).

Testovací reagencie obsahují jako konzervační prostředek NaN3, což je látka ohrožující zdraví  je-li inhalována nebo pozřena nebo v kontaktu s kůží a sliznicí. Koncentrace obsažená v  reagenciích od < 0,1% není zdraví nebezpečná. Měď a olovo, které jsou v některých potrubích použity, mohou s azidem tvořit explozivní sole. Množství azidu v reagenci jsou malá, přesto se má materiál, který přišel do styku  s azidem bohatě opláchnout vodou.

Odstranění  všech vzorků a testovacích materiálů se má provést podle předepsaných směrnic.

11. Velikosti balení     viz ceník

12. Literatura

Richtlinien zur Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen und zur Anwendung von Blutprodukten (Hämotherapie); Aufgestellt vom wissenschaftlichen Beirat der Bundesärzte-kammer und vom Paul-Ehrlich-Institut, Fassung 2002, Deutscher Ärzte Verlag

Immunhämatologie und Transfusionsmedizin, Reinhold Eckstein

4. Auflage, Gustav Fischer Verlag 2001

Blutgruppen und Transfusion, M. Metaxas-Bühler Muster Verlag 1990

| Návod k použití | Platný od : května 2004 |
| --- | --- |

| # Vysvětlení symbolů na etiketách/ Erklärung der Symbole auf den Etiketten / Explanation of symbols used on Labelling |  |
| --- | --- |
| IVD | Diagnostikum in vitro/ In-vitro-Diagnostikum / For in vitro diagnostic use |
|  | Skladovat při teplotě / Lagertemperatur / Storage temperature |
| LOT | Šarže číslo / Lot-Nr. / Batch code |
|  | Použitelné do / Verwendbar bis / Use by |
| REF | Katalogové číslo / Bestell-Nr. / Catalogue number |
|  | Nahlédněte do návodu k použití /Gebrauchsinformation beachten / Consult instructions for use |
| MONOCLIGM | Monoklonální IgM / Monoklonal IgM / Monoclonal IgM |
| CLONE | Klon / Klon / Clone |
| ORIGMURIN | Původ : myší / Ursprung: Maus / Origin: murine |
| CONTNaN3 | Obsah azidu sodného /Enthält Natriumazid / Contains Natriumazide |
| TIT | Titr / Titer / Titer |

BAG Health Care GmbH,

Na Hlínách 17, 182 00  Praha 8,

tel.: 286 840 508,  fax: 286 840 510

E-mail : info@bag-healthcare.cz

www.bag-healthcare.cz