CZ	   Návod k použití

FastQ CD

Souprava pro určení HLA-DQ na molekulárně genetickém základu

Návody v elektronické podobě najdete na www.bag-diagnostics.com

IVD

REF	728202	FastQ CD	C

Obsah

1.	ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ	2

2.	POPIS VÝROBKU	2

3.	PRINCIP TESTU	2

4.	MATERIÁL	2

4.1	Obsah soupravy FastQ CD kit (48 testů)	2

4.2	Doplňkové reagencie a přístroje nutné k provedení testu	3

4.3	Validované cykléry a reakční zkumavky	3

5.	SKLADOVÁNÍ A STABILITA	3

6.	PRŮBĚH TESTU	3

6.1	Bezpečnostní a speciální poznámky	3

6.2 	Izolace DNA	4

6.3	Amplifikace	5

6.4	Interpretace výsledků	5

6.5	Specifita soupravy	7

7.	VAROVÁNÍ A PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ	8

8.	SPECIFIKACE VÝKONNOSTNÍCH CHARAKTERISTIK	8

9.	OMEZENÍ METODY	9

10.	VNITŘNÍ KONTROLA KVALITY	9

11.	ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	10

12.	OCHRANNÉ ZNÁMKY POUŽITÉ V TOMTO DOKUMENTU A NA VÝROBCÍH:	10

13.	 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ NA ETIKETÁCH	11

14.	LITERATURA	11

Změny oproti verzi 1/2020 označeny žlutě.

Verze: 2/2020 / Publikováno: 2020-06

# ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Zamýšlené použití souprav produktové řady FastQ je genetické testování lidského genomu na markery asociované s nemocemi a farmakokinetikou. Pro soupravu FastQ CD jde o průkaz přítomnosti HLA-DQ alel, které jsou asociované s celiakií (viz Popis výrobku).

# 2.	POPIS VÝROBKU

Souprava FastQ CD se používá k molekulárně-genetickému průkazu HLA-DQ alel, které jsou asociované s celiakií. Celiakie je autoimunní onemocnění, které nejvíc ovlivňuje funkci tenkého střeva a je způsobena reakcí s lepkem. Lepek je součást mnoha obilovin. Expozice lepku vede u geneticky predisponovaných k abnormální imunitní reakci, která způsobí zánětlivou reakci a dlouhodobě I poškození tenkého střeva.  Celiakie je silně asociována s některými HLA DQ alelami, především genotypy HLA-DQA1*02:01, HLA-DQA1*05:05, HLA-DQA1*05:01, HLA-DQB1*03:02, HLA-DQB1*02:01, HLA-DQB1*02:02. Geneticky predisponovaní lidé mají přibližně 40 krát větší riziko rozvoje celiakie. Tím pádem je přítomnost daných haplotypů využívána při diagnostice (1-3). Potvrzené přítomnost relevantních HLA DQ haplotypů je důležitým příspěvkem k diagnostice a terapii pacienta (dieta bez lepku). Souprava FastQ CD slouží k průkazu všech haplotypů  DQ2/DQ8 asociovaných s celiakií.

# 3.	PRINCIP TESTU

Test využívá genomickou DNA jako základní materiál. DNA je namnožena v PCR se sekvenčně -  specifickými primery (SSP). Primery byly specificky vyvinuty pro selektivní amplifikaci specifický částí genu HLA-DQ. Amplikony jsou detekovány hydrolyzačními próbami (TaqMan® próby), které jsou rovněž lokus specifické a jsou značené fluorescenčními barvami, což zvyšuje senzitivitu i Pokud jsou amplikony přítomny, jsou próby hydrolyzovány pomocí Taq polymerázy a je emitován fluorescenční signál úměrně s rostoucím množstvím PCR produktu. Fluorescenční signál je měřen pomocí optické detekční jednotky v RT-PCR cykléru.

Test je prováděn ve dvou PCR reakcích, které umožňuje detekci vnitřní pozitivní kontroly (lidský gen pro růstový hormon) a haplotypů asociovaných s celiakií v samostatných kanálech s různými fluorescenčními barvami.

# 4.	MATERIÁL

## 4.1	Obsah soupravy FastQ CD kit (48 testů)

- 130 µl Q Primermix CD I, připraven k použití, obsahuje primery a próby

- 130 µl Q Primermix CD II, připraven k použití, obsahuje primery a próby

- 260 µl Plex Mix, připraven k použití, obsahuje dNTP , Taq polymerázu, reakční pufr

- Návod k použití

## 4.2	Doplňkové reagencie a přístroje nutné k provedení testu

- Reagencie pro izolaci DNA (validované soupravy pro DNA izolaci viz 6.2)

- Real -Time PCR cyklér (validované cykléry viz 4.3)

- RT-PCR reakční zkumavky s víčky či fólií (validované výrobky viz 4.3)

- Destilovaná voda

- Pipety (0,5 – 1000 µl) a špičky

- Centrifuga (např. PlateFuge – MicroCentrifuge od Benchmark Scientific)

- Colour Compensation souprava pro LightCycler® 480 II (dodává BAG Diagnostics)

## 4.3	Validované cykléry a reakční zkumavky

| Cycler | RT-PCR reakční zkumavky | RT-PCR uzávěry |
| --- | --- | --- |
| CFX96™ Real-Time PCR Detection System Comp. Bio-Rad | FrameStar® Break-A-Way PCR Plate 96 white wells, black frame Product No. 4ti-1201 Comp. 4titude / Brooks Life Sciences | Crystal Strips Product No. 4ti-0755 Comp. 4titude/Brooks Life Sciences qPCR Seal (Optically clear adhesive film) Product No. 4ti-0560 Comp. 4titude/Brooks Life Sciences |
| LightCycler® 480 II Comp. Roche | Roche Multiwell Plate 96, white Product No. 04729692001 Comp. Roche | qPCR Seal (Optically clear adhesive film) Product No. 4ti-0560 Comp. 4titude/Brooks Life Sciences |

Poznámka: Pokud je použit jiný real-time cyklér, reakční zkumavky či uzávěry, je nutno provést validaci uživatelem.

# 5.	SKLADOVÁNÍ A STABILITA

Soupravy jsou distribuovány s chladícími vložkami. Po přijetí je nutno skladovat veškeré reagencie při ≤ -20 °C v zařízeních s monitoringem teploty. Datum exspirace je vyznačeno na etiketě každé reagencie. Datum exspirace vyznačené na vnějším obalu soupravy odpovídá datu exspirace té reagencie ze soupravy, která má dobu exspirace nejkratší. Test opakovaného zamražení - rozmražení neukázal žádný vliv na kvalitu testu pro  Plex Mix do šesti opakování a pro Q Primermixy do patnácti opakování.  Pro více cyklů rozmrazování nejsou zatím dostupná data. Proto doporučujeme, pokud je to potřeba, si připravit aliquoty.

# 6.	PRŮBĚH TESTU

## 6.1	Bezpečnostní a speciální poznámky

Molekulárně genetické metody jsou velmi citlivé a musí být prováděny pouze dobře zaškolenými osobami, zkušenými molekulárně genetických technikách. Výsledky těchto testů nelze použít jako jediný základ pro klinická rozhodnutí.

Je nutné dodržovat zvláštní bezpečnostní opatření, aby se předešlo kontaminacím, a tím i falešným výsledkům:

¨	Pracujte v rukavicích (pokud je to možné, tak bez obsahu pudru).

¨	Používejte novou špičku (s integrovaným filtrem) na každý pipetovací krok.

¨ Používejte oddělená pracovní místa pro jednotlivé kroky: pre-amplifikační fáze (DNA izolace

a příprava reakce) a post-amplifikační fáze (detekce).

¨	Používejte nástroje, reagencie a přístroje samostatně pro každé pracovní místo zvlášť a

nepřenášejte je.

## 6.2 	Izolace DNA

Materiál pro izolaci genomické DNA musí být dodán ve vhodném sběrném systému. Pro test je vhodná EDTA nebo citrátová krev. Přítomnost heparinu může inhibovat PCR, a tudíž nejsou sběrné systémy s heparinem vhodné (4) a nelze je použít.

Doporučujeme používat C IVD certifikované metody extrakce DNA.

Validované soupravy pro izolaci DNA:

- Qiagen QIAamp DNA Blood Kits (kolonky)

Pokud je v laboratoři zavedena jiná metoda extrakce gDNA než výše zmíněný kit, musí uživatel tuto metodu validovat.

Pro práci se soupravou FastQ CD je potřeba DNA o koncentraci 10 - 50 ng/µl.

DNA musí mít tyto indexy čistoty:

•	OD260/OD280	=	> 1.5 and < 2.0	
Vyšší hodnoty znamenají přítomnost RNA, nižší kontaminaci proteiny.

•	OD260/OD230	=	> 1.8	
Nižší hodnota indikuje možné znečištění uhlovodíky, solemi nebo organickými rozpouštědly.

## 6.3	Amplifikace

Je žádoucí používat reakční zkumavky doporučené výrobcem cykléru nebo zkumavky doporučené  v kapitole 4.3.

Pro každý vzorek připravte následující reagencie a napipetujte je do reakční zkumavky:

| Reakce I | Reakce II |
| --- | --- |
| 2 µl Q Primermix CD I 2 µl Plex Mix 1 µl vzorek DNA (10-50 ng/µl) 5 µl destilovaná voda (bez DNÁzy) | 2 µl Q Primermix CD II 2 µl Plex Mix 1 µl vzorek DNA (10-50 ng/µl) 5 µl destilovaná voda (bez DNÁzy) |

Reakční objem pro každý RT-PCR test je 10 µl.

Pokud připravujeme směs z Q Primermix, Plex Mix a destilované vody pro více vzorků je vhodné přidat rozumný objem navíc kvůli možným pipetovacím ztrátám.

Pokud provádíte negativní kontrolu (NTC) připravte reakci s destilovanou vodou místo DNA.

Uzavřete reakční zkumavky a krátce je stočte. Ujistěte se, že v roztoku nejsou žádné bublinky. Pokud jsou, tak je odstraňte jemným poklepáním o stůl. Spusťte PCR program s následujícími parametry:

| Krok | Čas [s] | Teplota [°C] | Ramp rate [°C/s] | Plate read | Počet cyklů |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počáteční inicializace | 120 | 96 | 2,5 | - | 1 |
| Denaturace | 5 | 98 | 2,5 | - | 13 |
| Annealing + Extenze | 25 | 68 | 2,2 | - |  |
| Denaturace | 5 | 98 | 2,5 | - | 37 |
| Annealing + Extenze | 25 | 68 | - | ano |  |

Pro práci se soupravou FastQ CD byly validovány tyto cykléry.

Bio-Rad: 	CFX96™ Real-Time PCR Detection System

Roche: 	LightCycler® 480 II

Poznámka:

Při použití LightCycler® 480 II je nutno použít „Colour Compensation kit“ (dodává BAG Diagnostics).

## 6.4	Interpretace výsledků

Všechny testy, ve kterých je přítomna humánní genomická DNA (gDNA), musí vykazovat fluorescenční signál v zeleném kanálu (FAM) s vnitřní kontrolou.

Amplifikační signál vzorků, které jsou negativní pro detekované DQ alely musí být mimo definované hodnoty Cq pro všechny tři barevné kanály. Negativní kontrola provedená s destilovanou vodu nesmí vykazovat žádný amplifikační signál v průběhu celé RT-PCR a slouží jako kontaminační kontrola. Fluorescenční signál v rozmezí před definovaných hodnot Cq v negativní kontrole s destilovanou vodu indikuje kontaminaci. Fluorescenční signál mimo rozsah hodnot Cq může být způsoben díky vysoké citlivosti metody nesprávným pipetováním. V těchto případech by měl být test zopakován. Vzorky s  HLA-DQ alelami vypsanými níže ukazují pozitivní signál v jednotlivých barevných kanálech CFX cykléru:

| Q Primermix CD I | Fluorofor / barevný kanál | Hodnota Cq | Vlnová délka [nm] |
| --- | --- | --- | --- |
| DQB1*02:01 | CAL Fluor Red 610 / Texas Red | < 20 | Excitace: 590 / Emise: 610 |
| DQA1*05:05 | Quasar 670 / Cy5 | < 20 | Excitace: 647 / Emise: 670 |
| DQA1*02:01 | CAL Fluor Orange 560 / HEX | < 15 | Excitace: 538 / Emise: 559 |
| IAC | FAM | < 18 | Excitace: 495 / Emise: 520 |
| Q Primermix CD II | Fluorofor / barevný kanál | Hodnota Cq | Vlnová délka [nm] |
| DQB1*02:02 | CAL Fluor Red 610 / Texas Red | < 16 | Excitace: 590 / Emise: 610 |
| DQA1*05:01 | Quasar 670 / Cy5 | < 16 | Excitace: 647 / Emise: 670 |
| DQB1*03:02 | CAL Fluor Orange 560 / HEX | < 17 | Excitace: 538 / Emise: 559 |
| IAC | FAM | < 18 | Excitace: 495 / Emise: 520 |

Hodnota Cq definuje poslední číslo Cq kdy pozitivní reakce (fluorescence překročí práh) je očekávána pro daný barevný kanál. Práh je automaticky stanoven softwarem CFX a měl by být použit jako základní práh.

Doporučuje zkontrolovat důvěryhodnost výsledků podle tvaru amplifikačních křivek a opakovat sporné testy. Pokud máte dotazy ohledně přizpůsobení prahu, nebo hraničních hodnot Cq kontaktujete prosím technickou podporu BAG Diagnostics na telefonním čísle
+49 (0)6404 925125, nebo email: info@bag-diagnostics.com.

## 6.5	Specifita soupravy

Souprava detekuje následující alely:

| Primermix I | Hojné/Common* | Dobře dokumentované / Well documented* | Vzácné / Rare* |
| --- | --- | --- | --- |
| CAL Fluor Red 610 | DQB1*02:01:01:01, *02:03:01 |  | DQB1*02:01:04-08, 15-37, *02:03:01/02, *02:07:01/02, *02:08, *02:09, *02:14:01/02, *02:27, *02:28?-*02:47? , *02:48, *02:49?-*02:52? , *02:53Q, *02:54?-*02:56? , *02:57, *02:48N? , *02:59, *02:60? , *02:61? , *02:63, *02:66?-*02:71?, *02:72, *02:73?-*02:78?, *02:79, *02:81-*02:83, *02:85?-*02:88? , *02:90?-*02:94? , *02:96N, *02:98, *02:99, *02:100? , *02:101? , *02:102, *02:103? , *02:104? , *02:105-*02:109, *02:111, *02:112, *02:114, *02:115, *02:118, *02:119, *02:123, *02:125, *02:128, *02:129N? , *02:130, *02:132N-*02:136, *02:139? , *02:140? , *02:148, *02:149, *02:151?, *02:152, *02:154, *02:155, *02:157-*02:160, *02:163N, *02:164, *02:166 |
| Quasar 670 | DQA1*05:05:01:01, *05:08 | DQA1*05:02?, *05:09 | DQA1*05:04?, *05:05:01:02-22, *05:05:02-04, *05:10?, *05:11, *05:12?, *05:13, *05:14, *05:15N?, *05:16?, *05:17N?, *05:20, *05:21?, *05:22?, |
| CAL Fluor Orange 560 | DQA1*02:01:01:01 |  | DQA1*02:01:01:02, *02:01:02, *02:02N-*02:10 |
| Primermix II | Hojné/Common* | Dobře dokumentované / Well documented* | Vzácné / Rare* |
| CAL Fluor Red 610 | DQB1*02:02:01:01 |  | DQB1*02:02:01:02-04, *02:02:02-12, *02:05? , *02:06, *02:10-*02:12, *02:13? , *02:15?-*02:25? , *02:26, *02:28-*02:47? , *02:49, *02:50, *02:51? , *02:52? , *02:54?-*02:46? , *02:58N? , *02:60? , *02:61? , *02:62, *02:64, *02:65, *02:66?-*02:71? , *02:73?-78? , *02:80, *02:84, *02:85?-*02:88? , *02:89:01/02, *02:90?-*02:94? , *02:95, *02:97, *02:100? , *02:101?, *02:103? , *02:104? , *02:110, *02:113, *02:116, *02:117, *02:120-*02:122, , *02:124, *02:126, *02:127, *02:129N? , *02:131, *02:137, *02:138, *02:139? , *02:140? , *02:141-*02:147, *02:150, *02:151? , *02:153, *02:156, *02:161, *02:162N, *02:163N? , *02:165, *02:167N |
| Quasar 670 | DQA1*05:01:01:01, *05:03:01:01 | DQA1*05:02 | DQA1*05:01:01:02-04, *05:01:02/04/05/06, *0503:01:02, *05:03:02, *05:04, *05:07, *05:15N, *05:16, *05:18, *05:22 |
| CAL Fluor Orange 560 | DQB1*03:02:01:01 | DQB1*03:02:02 | DQB1*03:02:01:02-08, *03:02:04-06/08/09/11/12/15-31, *03:07, *0308, *0311, *03:18, *03:32, *03:45:01/02, , *03:62, *03:63, *03:64, *03:66N, *03:67, *03:68, *03:70, *03:81, *03:85, *03:106, *03:107, *03:125, *03:146, *03:287, *03:289, *03:295, *03:296, *03:298, *03:299, *03:308, *03:310N, *03:315, *03:320- *03:324, *03:333, *03:334N, *03:339N, *03:343, *03:344, *03:345, *03:348, *03:349, *03:362, *03:364, *03:367, *03:368, *03:369, *03:379, *03:383, *03:386, *03:388, *03:392, *03:403N, *03:409, *03:410, *03:412 |

podle IMGT databáze 3.38.0

?  nejsou dostupná žádná sekvenční data pro místo navázání primeru

*  Honé a dobře dokumentované alely podle CWD 2.0.0 katalogu (5)

# 7.	VAROVÁNÍ A PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

Souprava FastQ CD je určena pouze pro in vitro diagnostické použití a měly by být používány pouze dobře zaškolenými a kvalifikovanými osobami. Veškerá práce by měla probíhat za dodržování Standardů správné laboratorní práce.

S biologickým materiálem použitým k extrakci DNA (t. j. krví nebo lidskou tkání) je nutné zacházet jako s potenciálně infekčním materiálem. Při manipulaci s biologickým materiálem doporučujeme odpovídající opatření (nepipetujte ústy, noste jednorázové rukavice při manipulaci se vzorkem i při provádění testu, dezinfikujte si ruce po provedení testu).

Biologický materiál je nutné před likvidací inaktivovat (např. v autoklávu). Stejně tak jednorázové pomůcky by měly být po použití inaktivovány nebo spáleny.

Vylitý potenciálně infekční materiál by měl být ihned odstraněn savým papírovým ubrouskem a kontaminovaná oblast očištěna standardním desinfekčním prostředkem nebo 70% alkoholem.

Materiál použitý na úklid včetně rukavic je nutné před likvidací inaktivovat (např. v autoklávu).

Likvidace všech vzorků, nepoužitých činidel a odpadu by měla být v souladu s místní legislativou a nařízeními.

Je třeba zabránit mikrobiální kontaminaci reagencií při tvorbě aliquotů. Doporučujeme používat sterilní jednosměrné pipety a špičky. Zakalené reagencie a/nebo reagencie vykazující jakékoli znaky mikrobiální kontaminace nesmí být použity.

Bezpečnostní listy, respektive prohlášení k Bezpečnostním listům jsou k dispozici ke stažení na www.bag-diagnostics.com.

# 8.	SPECIFIKACE VÝKONNOSTNÍCH CHARAKTERISTIK

Pro evaluační studii výkonosti soupravy FastQ CD bylo provedeno otestování 90 pre-typovaných vzorků DNA. Výsledky z evaluační studie byly porovnány s výsledky jiných CE certifikovaný testů (mezi jinými serologickými, SSO, SSP) a/nebo se sekvenačními daty. Nebyly nalezeny žádné neshody při detekci HLA DQ (shoda 100 %).

Q Primermix I

| DNA vzorky | Interní studie celkově | Procento shody [%] |
| --- | --- | --- |
| DQA1*02:01 | 26 | 100 |
| DQA1*05:05 | 28 | 100 |
| DQB1*02:01 | 14 | 100 |
| DQA1*02:01, DQA1*05:05, DQB1*02:01 negativní | 22 | 100 |
| celkem | 90 | 100 |

Q Primermix II

| DNA vzorky | Interní studie celkově | Procento shody [%] |
| --- | --- | --- |
| DQB1*03:02 | 17 | 100 |
| DQA1*05:01 | 13 | 100 |
| DQB1*03:02 | 20 | 100 |
| DQB1*03:02, DQA1*05:01, DQB1*03:02 negativní | 40 | 100 |
| celkem | 90 | 100 |

# 9.	OMEZENÍ METODY

Protože RT-PCR je metoda vysoce citlivá, je třeba dbát velké opatrnosti při extrakci DNA na kontaminaci vzorků navzájem. Validační testy provedené v rámci evaluační studie soupravy FastQ CD ukázaly, že množství DNA v rozmezí od 5 ng a 50 ng nemá žádný zásadní vliv na průkaz HLA-DQ alel.

Je třeba věnovat maximální pozornost zabránění kontaminace souprav a dalšího laboratorního materiálu a vybavení amplikony DNA. Proto jsou doporučeny pravidelné stěrové testy (např. BAG WipeTest, kat. č. REF 7091) a negativní kontroly v každém běhu. Při negativní kontrole s destilovanou vodou nesmí být přítomen žádný fluorescenční signál (Cq > N.A.). Pokud se signál při negativní kontrole (kanál FAM) objeví, je nutno dekontaminovat pracovní prostor pro PCR a              v případě potřeby vyměnit reagencie.

Veškeré přístroje (t. j. pipety, real-time cykléry) musí být kalibrovány podle pokynů výrobce.

# 10.	VNITŘNÍ KONTROLA KVALITY

Interní kontrolu kvality nové šarže soupravy FastQ CD lze provést použitím kombinace vzorků DNA se známým HLA typem.

Vnitřní pozitivní kontrola úspěšné amplifikace je obsažena v Q Primermixu I i Q Primermixu II. Negativní kontrolu k rozpoznání možné kontaminace provedeme testem, kde DNA nahradíme destilovanou vodou (NTC).

# 11.	ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

| Projev | Možná příčina | Možné/á řešení |
| --- | --- | --- |
| Špatný, nebo žádný signál | Přítomnost inhibitorů v PCR reakci. | Použijte čisté reagencie. |
|  | Nedostatečné množství DNA v reakční směsi. | Zopakujte test se správným množstvím DNA. |
|  | Špatné parametry amplifikace. | Zkontrolujte PCR program. |
|  | Kontaminovaná nebo degradovaná DNA. | Zkontrolujte koncentraci a kvalitu DNA. Zkontrolujte DNA na gelu. Zopakujte izolaci DNA. |
|  | Fluorescenční próby nebo primery jsou degradovány. | Použijte čerstvý Q PrimerMix. Zabraňte osvícení a častému zamrazování a rozmrazování. Dodržujte podmínky skladování. |
|  | Bublinky v PCR reakčních zkumavkách / zbytky roztoku na vnitřních stěnách zkumavky. | Pečlivě pipetujte. Stočte PCR desku. |
|  | Nekompatibilní nebo nekvalitní spotřební plast. | Použijte kompatibilní a vysoce kvalitní spotřební plast (viz kapitola 3.3). |
|  | Špatný výpočet signálu z důvodu abnormálního signálu v počátečních cyklech běhu testu. | Použijte v softwaru opravný výpočet (např. "apply fluorescence drift correction“ – funkce v systémech Bio-Rad, nebo vynechte prvních pět cyklů z analýzy. |
|  | Vypaření reagencií díky nesprávnému uzavření reagenčních zkumavek. | Ujistěte se, že zkumavky jsou správně uzavřeny. Buďte opatrní na krajích přelepovací fólie. |
| Signál v negativní kontrole | DNA kontaminace negativní kontroly. | Zopakujte negativní kontrolu. Dekontaminujte pracovní prostor. |

# 12.	OCHRANNÉ ZNÁMKY POUŽITÉ V TOMTO DOKUMENTU A NA VÝROBCÍH:

TaqMan® je ochranná známka společnosti Roche Molecular Systems Inc.

® Cal Fluor & Quasar Dye jsou registrované ochranné známky firmy LGC Biosearch Technologies

# 13.		VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ NA ETIKETÁCH

|  | Dostatečné pro N testů |
| --- | --- |
|  | Teplota skladování / Omezení teploty |
|  | Spotřebujte do |
|  | Viz návod k použití |
|  | Výrobce |
| CONT | Obsah, obsahuje |
| GENOTYPING | Zamýšlené použití: Typizování lidských genetických markerů, které jsou asociovány s chorobami, nebo farmakogenetickými reakcemi |
| IFU | Návod k použití |
| IVD | Pouze pro IN VITRO použití |
| LOT | Číslo šarže |
| PLEX MIX | Mastermix for RT-PCR |
| Q Primermix ¦ CD I | Primermix číslo I pro detekci HLA-DQ znaků pomocí soupravy FastQ CD |
| Q Primermix ¦ CD II | Primermix číslo II pro detekci HLA-DQ znaků pomocí soupravy FastQ CD |
| REF | Katalogové číslo |

# 14.	LITERATURA

1.	Sacchetti et al., 1997. Clin Chem 43:2204-2206

2.	Edwin Liu et al., 2005. Gastroenterology 128:33.37

3.	Husby et al., 2012. Journal of Pediatric Gastroenterology & Nutrition 54:136-160

4.	Beutler, E. et al., 1990. BioTechniques 9:166

5.	Mack et al., 2003, Tissue Antigens 81:194-203

Návody k použití v jiných jazycích na: http://www.bag-diagnostics.com nebo přímo na info@bag-diagnostics.com nebo telefonu +49 (0)6404-925-125