Návod k použití                                       

HISTO TRAY ABC / AB / B27

vitro diagnostikum     IVD

###### Popis výrobku

###### Soupravy HISTO TRAY ABC / AB / B27 jsou určeny pro tkáňovou typizaci antigenů I. HLA třídy a jsou vyrobeny z anti - HLA ABC / AB / B27 antisér a kontrol předem nakapaných do Terasakiho mikrotitračních destiček. Králičí komplement, pracovní návod a protokol pro zaznamenání výsledků jsou součástí každého balení.

###### Princip testu

HLA-antiséra reagují s odpovídajícími povrchovými antigeny lidských lymfocytů. Následné přidání králičího komplementu vede ke strukturálním změnám buněčné stěny, což způsobí její penetraci a tento proces je detekován pomocí změny barvy do reakce přidaného indikátoru. Zbarvené lymfocyty = pozitivní reakce. V případě, že k reakci antigen-protilátka nedojde, buněčná stěna zůstane neporušená. Když nedojde k penetraci buňka se indikátorem neobarví a jedná se tak o negativní reakci.

Pracovní postup – izolace lymfocytů z např. heparinizované krve

- Nejprve potřebujeme docílit zvýšení podílu buněk. Proto zřeďte 4ml heparinizované krve  (50 I.U./ml) se 4 ml  buněčného kultivačního média (např. RPMI1640).

- Napipetujte 4 – 5 ml buněčného separačního média, např. HISTOPREP do centrifugační zkumavky (12ml).

- Opatrně přidejte cca 6 ml zředěné krve pomocí Pasteurovy pipety po vnitřním straně zkumavky, abyste dosáhli gradientu.

- Centrifugujte 15 minut při 1200 x g a pokojové teplotě v rozmezí 18...22 °C. Použijte centrifugu bez brzdy!

- Oddělte vrstvu lymfocytů (interfáze) pomocí Pasteurovy pipety a napipetujte je do nové zkumavky.

- Proveďte promývání lymfocytů přidáním buněčného kultivačního média, např. RPMI 1640 a následnou centrifugací po dobu 10 minut při 550 x g. Pak odstraňte supernatant           a resuspendujte sediment přidáním buněčného kultivačního média, např. RPMI 1640.

- Centrifugujte 10 minut  při 230 x g, odstraňte supernatant, resuspendujte sediment          a přidejte buněčné kultivační médium, např. RPMI 1640.

- Centrifugujte 10 minut při 110 x g a odstraňte supernatant.

- Resuspendujte sediment v buněčném kultivačním médiu, např. RPMI 1640 a upravte koncentraci na 2000 – 3000 lymfocytů na μl (např. Neubauerova komůrka pro počítání buněk).

Pracovní postup – mikrolymfocytoxický test (LCT-NIH )

- Vytemperujte soupravu HISTO TRAY ABC / AB / B27 na teplotu 18 – 22  oC (pokojovou teplotu) .

- Napipetujte 1µl suspenze lymfocytů (cca 2000 – 3000 buněk) do každé předkapané jamky Terasakiho destičky. Aby došlo k reakci antigen-protilátka je nezbytné, aby se antisérum a buňky vzájemně smíchaly, tj. je nutné pipetovat lymfocyty na dno jamek!

- Inkubujte při teplotě 18 – 22  oC (pokojová teplota) po dobu 30 minut.

- Přidejte 5 – 6 μl  králičího komplementu.

- Inkubujte při teplotě 18 – 22 oC (pokojová teplota) po dobu 60 minut.

- Přidejte 3 – 4 μl Eosinu (5%) a inkubujte po dobu 5 - 10 minut.

- Fixujte pomocí 5 – 6µl  37% formaldehydu pH 7,2 a nechte sedimentovat lymfocyty nejméně 60 minut.

- Přikryjte destičku krycím sklíčkem těsně před odečítáním výsledků a odečítejte výsledky ve fázovém mikroskopu.

Pracovní postup – izolace T-lymfocytů z např. heparinizované krve

Izolace T-lymfocytů za pomoci „Immuno Beads“ metody se provádí stejně jako barvení         a fixace reagencií dle návodu výrobce.

Pracovní postup – „Immuno Beads“ metoda (IMB)

- Vytemperujte soupravu HISTO TRAY ABC / AB / B27 na teplotu 18 – 22  oC (pokojovou teplotu) .

- Napipetujte  1μl suspenze IMB -T– lymfocytů (cca 1000 buněk) do předkapaných jamek Terasakiho destičky. Aby došlo k reakci antigen-protilátka je nezbytné, aby se antisérum a buňky vzájemně smíchaly, tj. je nutné pipetovat lymfocyty na dno jamek!

- Inkubujte při teplotě 18 – 22 oC (pokojové teplotě) po dobu 30 minut.

- Přidejte 5 μl králičího komplementu Acridinoranž/Ethidiumbromid (AO/EB) (1000 μl králičího komplementu + 20 μl AO/EB).

- Inkubujte po dobu 60 minut při teplotě 18 – 22 oC (pokojové teplotě) ve tmě.

- Přidejte 5 μl EDTA a zastavovacího roztoku (2000 μl zastavovacího roztoku + 1000 μl EDTA 8%).

- Odečítejte HISTO TRAY ABC / AB / B27 ve fluorescenčním mikroskopu.

Vyhodnocení výsledků

Množství lyzovaných lymfocytů je porovnáváno s celkovým množstvím lymfocytů a je udáváno v každé jamce zvlášť jako výsledná hodnota označovaná jako „Score“.

% lyzovaných buněk	Vyhodnocení

0	–	  19%	=	Score 1	negativní

20	–	  39%	=	Score 2	nejistý negativní

40	–	  59%	=	Score 4	slabě pozitivní

60	–	  79%	=	Score 6	pozitivní

80	–	100%	=	Score 8	silně pozitivní

=	Score 0	nelze hodnotit

Řešení problémů

Příčiny falešně negativních výsledků nebo slabých reakcí

- Kontaminace erytrocytů může způsobit problémy při odečítání v mikroskopu.

- Kontaminace krevních destiček.

- Příliš velké množství lymfocytů.

- Žluté zbarvení HLA antiséra.

- Opakované zamrazování a rozmrazování testovacích destiček.

- Rekonstituovaný komplement byl příliš dlouho ponechán při pokojové teplotě před použitím.

- Zbylý komplement byl opakovaně zamrazován a rozmrazován.

- Příliš krátké inkubační doby.

- Příliš nízké inkubační teploty.

Příčiny falešně pozitivních výsledků

- Zkřížená reaktivita.

- Příliš dlouhé inkubační doby.

- Příliš vysoké inkubační teploty.

- Lymfocyty poškozené ještě před testováním (negativní kontrola je pozitivní = „pozadí“).

- Nedostatečné množství fixativ.

Králičí komplement

Rekonstituujte lyofilizovaný komplement 1 ml nebo 5 ml destilované vody (dle velikosti balení). Rekonstituce trvá cca 10 - 15 minut. Rekonstituovaný komplement musí být uchováván  v chladu (+2...+8 °C) a  použit během 3 - 4 hodin.

NEZMRAZUJTE již zředěný králičí komplement!

Výkonnost testu

Povšimněte si, prosím, příbalové informace uvnitř každého balení HISTO TRAY ABC / AB / B27, kde jsou uvedeny výsledky testování těchto diagnostik vyjádřené formou jejich citlivosti a specificity (R-hodnota).

Literatura

Bodmer, J. et al., 1997. Tissue Antigens 49:297-321

Upozornění a bezpečnostní opatření

HISTO TRAY ABC / AB / B27 a králičí komplement jsou diagnostika určená pro použití in vitro a měla by být používána pouze dobře vyškoleným personálem se zkušenostmi s testováním histokompatibility. V případě sporných výsledků by měly následovat  postupy, které jsou v souladu se směrnicemi pro transplantace a EFI směrnicemi.

K výrobě reagencií těchto diagnostických souprav je používán materiál lidského původu, který je předem testován na HCV, HBsAg a HIV 1/2 protilátky. K výrobě diagnostik je používán pouze materiál negativní na HCV, HBsAg a HIV 1/2 protilátky. Ačkoliv v tomto materiálu nebyly výše uvedené viry prokázány, jedná se o biologický materiál, stejně jako jsou testované vzorky krve a séra a také kontrolní séra, proto by  s nimi mělo být  zacházeno jako s potenciálně infekčními, neboť žádný test nemůže se 100% spolehlivostí zaručit, že daný materiál není infekční. Při práci s biologickým materiálem dodržujte náležité bezpečnostní postupy (nepipetujte ústy, používejte rukavice a desinfikujte po skončení práce ruce).

Vzorky i reagencie používané během testu představují určité riziko a jsou považovány za potenciálně infekční materiál. Proto je nezbytné je před likvidací inaktivovat např. sterilizací při 121 °C po dobu 1 hodiny.  Pokud dojde k rozlití potenciálně infekčního materiálu, je nezbytné toto místo okamžitě vysušit pomocí savých papírových ubrousků a poté desinfikovat 70% alkoholem.  Materiál použitý na vyčištění kontaminovaných míst je nutné před likvidací inaktivovat např. sterilizací v autoklávu.

Likvidace veškerého odpadu by se měla řídit platnými zákonnými normami.

Anti-HLA séra obsahují jako konzervační činidlo azid sodný NaN3.  NaN3  je škodlivý při nadechnutí, polknutí, či při dotyku s pokožkou či sliznicemi. Reagencie obsahují NaN3 v koncentraci <0,1% a tato koncentrace není považována za nebezpečnou. Azid sodný může reagovat s olověným nebo měděným potrubím za vzniku výbušných solí. Přestože je množství azidu sodného v reagenciích velmi malé, je žádoucí splachovat vylévané reagencie obsahující azid sodný silným proudem vody, abychom napomohli rozložení nežádoucích azidů.

Při práci se zastavovacím roztokem, formaldehydem a Acridinoranž/Ethidiumbromidem (AO/EB) dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce.

Pokud i po rozmrazení zůstávají anti-HLA séra žlutě zbarvena, může to znamenat změnu pH. Tyto desky by neměly být pro testování používány!

Bezpečnostní listy jsou k dispozici na vyžádání.

Nepoužívejte HISTO TRAY ABC / AB / B27 a králičí komplement s prošlou expirační lhůtou.

Ta je vyznačena na etiketě každé soupravy.

Konzervační činidlo: 	< 0,1% NaN3

Skladování:		 - 20°C

Doba použitelnosti: 	do data exspirace uvedeného na etiketě každé soupravy/reagencie

Balení:	vyznačeno na etiketě každé soupravy

| # Vysvětlivky k symbolům použitým na etiketách |  |
| --- | --- |
| IVD | Pouze pro in vitro diagnostiku |
| LOT | Číslo šarže |
| REF | Katalogové číslo |
|  | Teplota skladování |
|  | Použitelné do |
|  | Nahlédněte do návodu k použití |

|  | BAG Health Care Na Hlínách 555/17, 182 00 Praha 8 Tel.: +420 286 840 508 Fax: +420 286 840 510 E-mail: info@bag-healthcare.cz www.bag-healthcare.cz |
| --- | --- |