SonoCheck - funkční test

Deník

Datum…………………………………      Ultrazvuková lázeň…………………………….

Program………………………………………………………………………………………

Návod

- Ultrazvukovou lázeň připravte jako obvykle, při čemž dbejte na výšku náplně  a odplynování.

- Stanovte počet  SonoCheck testů podle velikosti nádoby. (Při testu jednozdrojové lázně stanovit počet podle návodu k obsluze).

- SonoCheck vložte v prázdném koši do nádoby (viz. nákres).

- Odstartujte obvyklý ultrazvukový program.

# Výsledky

Výsledky se zanášejí do odpovídajících kruhových políček. Znaménkem (+) se označuje vyhovující výsledek, znaménkem (–) žádná změna zabavení. Při hledání chyby a optimalizaci se musí uvést potřebný čas v minutách pro změnu zabarvení. Tento změněný čas ukazuje poskytovanou ultrazvukovou energii.

malá (do 5 l)

střední (5 až 20 l)

velká (nad 20 l)

Vyhodnocení / Optimalizace

Vyhovující výsledek: Všechny indikátory vykazují barevnou změnu (zelená-žlutá).

Zvlášť pomalá barevná změna svědčí o slabině v lázni.

Jestliže ani po prodloužení programu (více než 15 minut) se nedocílí vyhovujícího výsledku, je na tomto místě ultrazvukový stín.

Je optimalizace nutná ?

Ne:          Ano:              (Po optimalizaci se musí opakovat funkční test!)

V případě neuspokojivých výsledků je třeba problém hledat v SonoCheck  Troubleshooting Guide – průvodce k odstranění problémů.

Opatření…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

Podpis…………………………………………….