SonoCheck Troubleshooting Guide

Průvodce k odstranění problémů

Nastanou-li při Sonocheck funkčním či běžném testu nevyhovující výsledky (žádná barevná změna nebo neúplná změna barvy) řiďte se prosím těmito instrukcemi:

| PROBLÉM |  | PŘÍČINA |  | ŘEŠENÍ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odplynování |  | Rozpuštěné plyny mohou absorbovat ultrazvukovou energii. |  | Provést odplynování podle návodu k použití. |
| Výška náplně |  | Odraz ultrazvukových vln na povrchu vody ovlivňuje rozdělení energie. |  | Plnění ultrazvukové lázně podle návodu k použití. |
| Doba čištění |  | Pro dostatečné čištění je nutná určitá doba, závislá na výkonu. |  | Prodloužit dobu čištění. |
| Obložení nástroji |  | Nadměrné obložení a některé materiály absorbují energii. |  | Provedení funkčního testu nebo snížení obložení / vyjmutí plastů nebo silikonu. |
| Zdroj ultrazvuku |  | Výkon zdrojů ultrazvuku se může oslabit nebo mohou jednotlivé zdroje vypadnout. |  | Opakovat funkční test a přezkoušet jednotlivé zdroje. |
| Hladina energie |  | Zdroje ultrazvuku nedodávají dostatečné množství energie nebo koš na nástroje absorbuje příliš mnoho energie. |  | Přezkoušení energie ultrazvuku bez koše na nástroje; srovnání výkonu s jiným přístrojem; případně servis. |

## BAG Med. AG

Na Hlínách 17, CZ-182 00 Praha 8

Tel.: 286 840 508, fax:286 840 510

e-mail: bagmed@bagmed.cz

www.bagmed.cz