# SONO CHECK – vliv teploty

dotaz:  „SonoCheck změní barvu během dvou minut v lázni, která není vyhřívaná, ale v případě že teplota lázně je 55°C dojde k barevné změně až po sedmi minutách. Můžete mi, prosím, vysvětlit tento jev?“

Zvýšená teplota snižuje sílu kavitace, která je testována testem ultrazvukových myček SONO CHECK. Tím pádem je při vyšší teplotě lázně potřeba delší čas k tomu, aby test změnil barvu ze zelené na žlutou.

Uživatel pracující se zvýšenou teplotou lázně, by si měl otestovat dobu nutnou k zbarvení testu.