## SeraScreen

IVD – in vitro diagnosticum

FTC 30 – dva testy na destičku

FTC 60 – jeden test na destičku

reagenční kontroly – 4 na destičku

Soupravy SeraScreen slouží k identifikaci HLA protilátek skupin A, B a C v séru pomocí zkoušky mikro-lymfocytotoxicity závislé na komplementu.

IVD– pro in vitro diagnostiku

I. ÚVOD

GenTrak Frozen Cell Trays obsahují izolované lymfocyty z jedinců se známým HLA fenotypem v 72 jamkových mikrotitračních destičkách. Mohou být použity jak k primárnímu screeningu antiséra, tak k stanovení HLA - A, B, C protilátkové specifity pomocí na komplementu závislého testu mikro-lymfocytotoxicity. Reagenční kontroly jsou na destičce zahrnuty.

II. PRINCIP TESTU

Živé lidské lymfocyty nesou HLA antigeny, které mohou být specificky vázány HLA protilátkami přítomnými v testovaném séru. Po přidání králičího komplementu dochází k cytotoxické reakci, která je po obarvení eosinem, nebo fluorescenční barvou pozorovatelná mikroskopem.

III. REAGENCIE

GenTrak Frozen Cell Trays:

- Lymfocyty jsou izolovány z plné krve, nebo  krevních derivátů podle standardních metod.

- Každá jamka na destičce obsahuje lymfocyty z jedinců s aktuálně provedenou typizací. Lymfocyty jsou izolovány, upraveny do požadované koncentrace 3,5 - 5,0 x 104 / ml v zamražovacím roztoku DMSO (dimethylsulfoxid) ve fetálním bovinním séru, naneseny do jamek destičky, překryty minerálním olejem, aby se zabránilo odpařování a následně zamraženy.

- Skladujte při  teplotě  -65°C, nebo nižší.

- Před použitím nechte  roztát a vytemperovat na pokojovou teplotu (cca 5 -10 minut).

- Znovu nezamrazujte!!!

- Životaschopnost lymfocytů v GenTrak Frozen Cell Trays může v průběhu v průběhu času klesat.

POZOR: Zdroje lidského materiálu použitého k výrobě této testovací soupravy byly shledány negativními při testování licencovanými testovacími soupravami na protilátky proti HbsAg, HCV a HIV. FDA v současnosti doporučuje pracovat s veškerým materiálem lidského původu na BIOSAFETY LEVEL 2, tak jak je zmíněno v manuálu Biosafety in microiological and biomedical laboratories, 1984. Žádná známá vyšetřovací metoda nemůže zaručit úplnou jistotu, že výrobek z lidské krve nemůže být zdrojem hepatitidy, AIDS a dalších infekčních chorob.

I. ODBĚR A PŘÍPRAVA VZORKŮ

Pro správné provedení testu je nezbytné vhodně připravené lidské sérum. Lze ho získat odběrem krve a následujícím zpracováním:

- Odeberte krev dle standardních postupů do zkumavky nebo jiné vhodné nádoby.

- Nechte krev srazit a poté centrifugujte při 2000 ot./min. po dobu 10 minut.                         Pokud používáte plasmu, je nezbytné ji napřed převést na sérum.

- Rozdělte sérum a nařeďte ho dle potřeby. Pokud nenásleduje testování ihned po přípravě séra, skladujte sérum při teplotě –65°C nebo nižší.

II. MATERIÁL A PRACOVNÍ POSTUP

MATERIÁL

  - OBSAH SOUPRAVY:

- GenTrak Frozen Cell Tray

- GenTrak Frozen Cell Tray pracovní listy

- GenTrak králičí komplement

- GenTrak pozitivní a negativní kontroly

  - DALŠÍ POTŘEBNÝ MATERIÁL

- promývací reagencie: RPMI 1640, MEM nebo McCoy’s s 20% HIFCS

- mikrotitrační stříkačku

- pipety

- invertovaný mikroskop – fluorescenční, nebo pro zobrazování fázového kontrastu

- krycí sklíčka

- fetální bovinní sérum

- Eosin Y nebo fluorescenční barviva

- formalín

- centrifuga, držáky destiček

  - DALŠÍ DOPORUČENÉ VYBAVENÍ

- SeraTrak Antibody Analysis Software System – software nabízený firmou GeneTrak pro automatické vyhodnocení souprav GenTrak Frozen Cell Trays.

PRACOVNÍ POSTUP

- Připravte a nařeďte sérum.

- Vyjměte mikrotitrační destičku GenTrak Frozen Cell z mrazáku a nechte ji rozmrazit při pokojové teplotě po dobu 5 -10 minut. NEPRACUJTE S VÍCE NEŽ 15 DESTIČKAMI NAJEDNOU!!! ZPOŽDĚNÍ ZPŮSOBENÉ PRACÍ NA VÍCE DESKÁCH ZÁROVEŇ MŮŽE VÉST KE ZTRÁTĚ ŽIVOTASCHOPNOSTI BUNĚK.

- Přidejte 5 µl promývacího roztoku do každé jamky. Naneste roztok až na dno přímo na střed jamek.

- Centrifugujte destičky tak, že rychle uvedete centrifugu na 1500 ot./min. a ihned snížíte rychlost až na 0. Snižujte rychlost bez použití brzdy centrifugy.

Alternativní postup: nechte mikrotitrační desky stát po dobu 10 minut při pokojové teplotě

22 ± 2 °C.

- Vyklepněte promývací roztok těsně před přidáním séra (klepněte silně, ale ne tvrdě). NEPŘIDÁVEJTE OLEJ DO JAMEK PŘED PŘIDÁNÍM SÉRA!!!

- Přidejte 2µl testovaného séra do testovacích jamek. NEDÁVEJTE SÉRUM DO KONTROLNÍCH JAMEK (sloupec 11).

Komplement, eosin a formaldehyd se naopak přidává do všech jamek.

- Inkubujte 30 minut při teplotě 22 ± 2 °C.

- Přidejte 5 µl GenTrak králičího komplementu do každé jamky na destičce.

- Inkubujte 60 minut při 22 ± 2 °C. Dobu inkubace je možno upravit v závislosti na požadované senzitivitě.

- Přidejte 5µl fluorescenční barvy do každé jamky na destičce. Po 15ti minutách odečtěte výsledky na fluorescenčním mikroskopu.

### ALTERNATIVNÍ BARVENÍ A ODEČÍTÁNÍ

      - Přidejte 3 - 5µl vodného roztoku eosinu Y do každé jamky na destičce. Inkubujte 3 minuty při

pokojové   teplotě.

- Přidejte 5 - 8µl  37% neutralizovaného formalínu do každé jamky na destičce.

- Nechte destičku 1 hodinu v klidu usadit.

- Odečtěte mikroskopicky výsledky.

III. PRACOVNÍ LIST

Pracovní list k soupravě GenTrak Frozen Cell Tray je specifický pro každou šarži, která je jasně označena jak na pracovním listu, tak na každé destičce.

POZOR: NELZE POUŽÍT PRACOVNÍ LIST JINÉ ŠARŽE, ČÍSLA MUSÍ BÝT TOTOŽNÁ!

IV. VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ

Destičky jsou vyhodnocovány za použití inverzního mikroskopu a to buď ve fázovém kontrastu (při barvení eosinem) a nebo fluorescenčně. Výsledky se zaznamenávají na odpovídajícím pracovním listu následovně:

| % mrtvých lymfocytů | stupeň - označení | interpretace |
| --- | --- | --- |
| 1-10% | 1 | negativní |
| 11-20% | 2 | negativní |
| 21-50% | 4 | slabě pozitivní |
| 51-80% | 6 | pozitivní |
| 81-100% | 8 | silně pozitivní |
| neodečitatelné | 0 | neplatné – žádný výsledek |

POZOR: Interpretaci výsledků testu a určení antigenních specifit je třeba provádět s maximální pečlivostí.

    - AUTOMATIZOVANÁ ANLÝZA SE SOFTWAREM SeraTrak

Možné protilátkové specifity daného séra lze identifikovat pomocí softwaru SeraTrak Antibody Analysis Software System. Systém SeraTrak je skupina programů a databází, která umožňuje laboratoři automaticky vypočítat možné protilátkové specifity vzorků séra a reagencií testovaných

na mikrotitračních destičkách se zamraženými lymfocyty.

Program umožňuje:

        - Vkládání členů do panelu

        - Vkládání veškerých dat o testovaných sérech včetně demografických dat a finální typizace.

        - Vkládání výsledků odčítání destičky z mikroskopu přímo do počítače.

        - Vkládání dat o pacientech včetně demografických dat a uživatelem potvrzené HLA typizace.

        - Zobrazení možných protilátkových specifit séra založené na automatické analýze tabulkových dat získaných odečtením destičky.

        - Tisk zpráv s celkovou HLA historií pacienta.

SeraTrak je uživatelsky příjemný software v klasickém Windows vzhledu. Zabudovaný manuál v Help sekci umožňuje rychlejší trénink i každodenní práci.

Automatická protilátková analýza

Systém SeraTrak analyzuje hodnoty zadané při odečítání mikrotitrační desky. Systém prochází veškeré HLA antigeny v HLA databázi a kontroluje zda každá z buněk ve všech jamkách mikrotitrační desky nese daný antigen. Následující tabulka ukazuje jak je postupně v průběhu analýzy ověřován každý antigen proti každému HLA typu buněk a hodnotám z odečtu.

| antigen | buněčný HLA typ | odečtená hodnota | reakce |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | A1, A3, B7, B44 | 1 | TN – negativní |
| A1 | A1, A3, B7, B44 | 6 | FP – falešné pozitivní |
| A1 | A1, A3, B7, B44 | 8 | TP – pozitivní |
| A1 | A1, A3, B7, B44 | 1 | FN – falešně negativní |
| A3 | A2, A3, B7, B44 | 1 | FN – falešně negativní |
| A3 | A2, A3, B7, B44 | 6 | TP – pozitivní |
| A3 | A1, A2, B8, B37 | 8 | FP – falešně pozitivní |
| A3 | A1, A2, B8, B37 | 1 | TN - negativní |

Každý antigen je testován proti všem 30ti respektive 60ti buněčným typům ve 30ti, respektive 60ti jamkách titrační destičky.  Z tabulkových dat jsou vypočteny hodnota Chi - Square a  hodnota r

( korelační koeficient). Chi - Square popisuje “jak dobře data „odpovídají’“ a ukazuje, jak hodnověrné jsou výsledky testu. Korelační koeficient je standardní statistická hodnota a ukazuje, jak dobře protilátky fungovaly. Pro výpočty byly použity následující vzorce:

Chi - Square =                       ((TP x TN) - (FN x  FP)) 2) x N

(TP + FN) x (TP + FP) x (FN + TN) x (FP + TN)

kde TP je pozitivní, TN negativní, FP falešně pozitivní a FN falešně negativní.

N je celkový počet buněk (N=TP+TN+FP+FN)

R-value = SQUARE ROOT (CHI – SQUARE / N)

Statisticky významné HLA protilátkové specifity jsou pro každé sérum a titrační destičku zpřístupněny jak na obrazovce, tak k tisku. Z těchto dat se pak vychází při finálním rozhodnutí o protilátkové specifitě daného séra, které musí provádět odborník. Prosím, berte na vědomí, že program SeraTrak nestanovuje nikdy automaticky protilátkové specifity, ale pouze dává podklady k jejich stanovení. Pro přesnou práci s programem prostudujte podrobně manuál a Help sekci v programu SeraTrak.

V. KONTROLY

- Pozitivní kontrolu je třeba provádět při každém testu, aby se prokázala správná aktivita buněk i komplementu.

- Negativní kontrolu je třeba provádět při každém  testu, aby se prokázala životaschopnost jednotlivých buněk a aby mohla být stanovena referenční hladina pro srovnávání s pozitivní reaktivitou jednotlivých jamek.  Základní úroveň životaschopnosti menší 75% ukazuje, že při interpretaci výsledků a stanovení protilátkových specifit je třeba postupovat obzvláště opatrně.

- Na každé desce jsou  připraveny dvě pozitivní a dvě negativní kontrolní jamky.

VI. OMEZENÍ METODY

- Každý destička ze souprav GenTrak Frozen Cell Trays může potvrdit reaktivitu protilátek pouze proti antigenům přítomným na buňkách na destičce. Prostudujte odpovídající pracovní list k Vaší šarži.

- Nevhodné rozmrazování a promývání může snižovat životaschopnost testovacích buněk.

- Životaschopnost buněk může klesat v průběhu času.

- Opakované zamražení již roztátých destiček sníží životaschopnost buněk a nedoporučuje se.

- HLA specifity jsou definovány na základě zpracování dat založených na mezinárodní výměně antisér a leukocytů.

- Zkřížená reaktivita může ovlivnit výsledky HLA typizace.

- Bakteriální, mykotické nebo jiné kontaminace reagencií mohou způsobit likvidaci testovacích buněk a změny v reaktivitě systému, a tedy i nesprávné výsledky.

- Byl pozorován fenomén CYNAP (Cytotoxicity Negative Absorption Positive). Ten je způsoben absorpcí antigenů buňkami, které nebyly zabity mikro-lymfocytotoxickou reakcí.

- Destičky GenTrak Frozen Cell Trays musí být skladovány při teplotě  – 65 °C nebo nižší po celou dobu exspirace. POZNÁMKA: STÁLÉ OTEVÍRÁNÍ A ZAVÍRÁNÍ MRAZÍCÍHO BOKU MŮŽE VÉST K VÝKYVŮM TEPLOTY, KTERÉ MOHOU VÉST POKLESU ŽIVOTASCHOPNOSTI BUNĚK.

- Expozice CO2 vede ke změně pH média a následně k problémům s životaschopností buněk a/nebo reaktivitou. Po otevření obalu destičky již nikdy nepokládejte destičku na suchý led.

- Reaktivita daného buněčného typu je stanovitelná pouze při porovnání reaktivit negativního

kontrolního séra a testovaného séra.

- Jelikož není žádný standard pro stanovování protilátkových specifit pomocí zamražených

buněk na mikrotitračních destičkách je vhodné aby si každá laboratoř validovala pracovní

postup s GenTrak Frozen Cell Trays v porovnání s jinými v současnosti akceptovanými

metodami testů.

VII. VÝKONNOST TESTU

- U veškerých buněk zahrnutých do souprav GenTrak Frozen Cell Trays byla v současnosti dostupnými metodami stanovena HLA specifita.

- Buňky v každé jamce by měly ukazovat životaschopnost 80-98%. Pokud je životaschopnost nižší než 80% poznamenejte tuto skutečnost na titulní straně pracovního listu.

- Všechny jamky musí vykazovat po přidání GenTrak pozitivního kontrolního séra hodnotu výsledku 6-8.

- Všechny jamky musí vykazovat po přidání GenTrak negativního kontrolního séra hodnotu výsledku 1-2.

- Kontroly reakce komplementu ve sloupci 11 musí vykazovat hodnoty 6-8 s pozitivním kontrolním sérem a 1-2 s negativním kontrolním sérem.

- Každá nová šarže ukazuje přijatelné výsledky s alespoň pěti HLA antiséry. Každý typ buněk v každé šarži byl testován na reaktivitu.

VIII. LITERATURA:

Zachary, A.A. and W.E. Braun (eds.) The AACHT Laboratory Manual, Second Edition, The American Society for Histocompatability and Immunogenetics, New York, 1990.

Manual of Tissue Typing Techniques, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, Washington, DC, 1979-1980.

Histocompatability Testing 1970. Copenhagen, Munksgaard, 1970, pp. 1-656.

Histocompatability Testing 11984, New York, Springer-Verlag, Inc. 1984.

Immunobiology of HLA, Histocompatabiilty Testing 1987, Volume I, Springer-Verlag 1989.

Immunobiology of HLA, Immunogenetics and Histocompatability, Volume II, Springer-Verlag 1987.

Wood, N.H., Bashir, J., Gorally, D.B. Amos and E J Yunis, “A simple method of freezing and storing live lymphocytes” Tissue Antigens 2:27-31, 1972.

Ruder, H., G. Opelz, V. Lenhard, A Shafer and V. Daniel. “A rapid screening technique for lymphocytotoxic antibodies using tray frozen lymphocytes” Cryobiology 21:480-485, 1984.

Výrobce:

GenTrak, Inc.

121 West Swannanaoa Ave.

Liberty, NC 27298

Distributor:

|  | BAG Health Care Na Hlínách 555/17, 182 00 Praha 8 Tel.: +420 286 840 508 Fax: +420 286 840 510 E-mail: info@bag-healthcare.cz www.bag-healthcare.cz |
| --- | --- |